Estudo da influência do pré-aquecimento da resina composta sobre as propriedades de sorção e solubilidade do material

Laura Bellei(PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Luis Alberto Formighieri, Veridiana Camillot, Julio Katuhide Ueda(Orientador), e-mail: julioueda07@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/Cascavel-PR

Grande área e área: Ciências da Saúde – Odontologia

Palavras-chave: Resina composta, sorção, solubilidade.

Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da temperatura de armazenagem da resina composta nas propriedades de sorção e solubilidade do material. A resina composta utilizada foi a Z350, cor A2B, avaliados em três diferentes temperaturas da resina composta (10ºC, 25ºC e 60ºC). Foram confeccionados cinco discos de resina composta por grupo (n=5), de 8mm x 1mm, preparados de acordo com ISO 4049. A sorção de água e a solubilidade foram calculadas usando as fórmulas promovidas pela ISO 4049. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística onde o grupo da resina a temperatura de 10ºC mostrou maiores valores de solubilidade. Em relação à sorção, não houve diferenças estatisticamente significante entre os grupos. Diante dos dados obtidos pode-se concluir que é recomendável manter a resina composta fora da geladeira por um período de tempo antes de usá-lo, para que ele atinja a temperatura ambiente.

Introdução

A temperatura da resina é um fator que afeta o processo de polimerização e, consequentemente, as propriedades do polímero formado. Apesar de vários estudos terem indicado que o aumento da temperatura da resina melhora a mobilidade dos monômeros e dos radicais, resultando em um maior grau de conversão, muitas questões ainda permanecem sobre as aplicações das resinas pré-aquecidas. Daronch, Rueggeberg e De Goes (2005) e Daronch, Rueggeberg e De Goes (2006) estudaram o efeito do aquecimento de uma resina composta antes da sua cura sobre a cinética de polimerização e propriedades do material. Eles encontraram uma maior proporção de conversão e um maior grau de conversão na condição aquecida quando comparado com uma resina usada à temperatura ambiente. Alguns autores também relataram que o preaquecimento das resinas levou a uma melhoria das propriedades mecânicas  e à uma melhor adaptação à cavidade preparada devido à baixa viscosidade promovida.

Assim, o objetivo deste estudo foi investigar a influência do pré-aquecimento da resina composta sobre as propriedades de sorção e solubilidade do material armazenado em uma solução de etanol/água (75%/25%). A variável independente considerada foi a temperatura do compósito. A hipótese nula testada foi que a temperatura do compósito não influencia a sorção e solubilidade do material. As temperaturas investigadas dos materiais avaliados foram: 10° C (condição de refrigeração), 25° C (temperatura ambiente) e 60° C (resina pré-aquecida).

Materiais e Métodos

Para a realização deste trabalho foram confeccionados quinze discos de resina composta (Z350, cor A2B, 3M ESPE) com uma estrutura metálica, de 8 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, preparados de acordo com a ISO 4049. Os espécimes foram divididos em 3 grupos (n=5) de acordo com a temperatura de armazenagem da resina composta de 10ºC, 25ºC e 60ºC. As resinas foram polimerizadas por 40 segundos utilizando uma unidade fotopolimerizadora de luz led (Poly Wireless, Kavo, Joinvile, SC, Brasil), com sua ponta em contato com a lamínula de vidro, a fim de alcançar máxima irradiação.

Na sequencia a forma de se medir a sorção e a solubilidade foram executadas seguindo as orientações da ISO 4049.

Após a obtenção dos resultados, os dados foram analisados estaticamente por Kruskal-Wallis, a um nível de significância de 5%, com o objetivo de testar o efeito dos grupos.

Resultados e Discussão

As médias e os desvios padrão dos valores de sorção e solubilidade obtidos para cada condição experimental avaliada podem ser vistos, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Média dos valores e desvio padrão da sorção da resina composta

| Grupo | Wsp (μg/mm3) (média ± SD) |
| --- | --- |
| 1- Resina a 10°C | 7.82± 3.02 |
| 2- Resina a 25°C | 9.06± 2.73 |
| 3- Resina a 60°C | 12.07± 2.35 |
| Não houve diferenças estatisticamente significantes (p<0.05) |  |

Tabela 2: Média dos valores e desvio padrão da solubilidade em água

| Grupo | Wsl (μg/mm3) (média ± SD) |
| --- | --- |
| 1- Resina a 10°C | -7.94± 1.46a |
| 2- Resina a 25°C | -6.50 ± 0.65ab |
| 3- Resina a 60°C | -4.32 ± 1.46b |
| Diferentes letras indicam diferença estatisticamente significante (p<0.05) |  |

Uma maneira de se aumentar o grau de conversão e a quantidade de ligações cruzadas de um polímero, no caso das resinas compostas, é aquecer o material . O aumento da temperatura diminui a viscosidade do sistema e aumenta a mobilidade dos radicais, resultando em polimerização adicional, maior conversão dos monômeros e maior formação de ligação cruzada . Estudos recentes têm mostrado que a fotopolimerização a temperaturas elevadas, em comparação com a temperatura ambiente exibem valores de conversão significativamente mais elevados, bem como requerem significativamente menos tempo para atingir um determinado nível de conversão .

Assim, neste estudo, seriam esperados menores valores de sorção e solubilidade para o compósito pré-aquecido. Contudo, o presente trabalho mostrou diferenças estatisticamente significativas entre as temperaturas de 10ºC e 60ºC somente na propriedade de solubilidade do material. Uma possível explicação seria a utilização da solução de álcool etílico a 75% como solvente deste material, que no curto período de armazenagem de 7 dias pode ter degradado superficialmente a camada de resina composta. Este solvente apresenta parâmetros de solubilidade semelhantes aos das resinas à base de Bis-GMA . Isso significa que essa solução é capaz de se misturar melhor à resina, ampliando seus efeitos de degradação na matriz polimérica.

A literatura é controversa sobre o pré-aquecimento da resina gerar um maior grau de conversão de monômeros em polímeros. Enquanto alguns autores encontraram maior grau de conversão para a resina pré-aquecida , outros autores não identificaram diferenças . Esta discordância da literatura pode estar relacionada com os diferentes tipos de compósitos avaliados nesses vários estudos. Quantidade, tamanho e distribuição das partículas de carga, tipo e combinações de monômeros da resina utilizada, o iniciador da polimerização utilizado, a presença de inibidores de polimerização, a cor e opacidade do material são todos fatores que podem influenciar a capacidade de uma resina composta de se polimerizar . Além disso, os compósitos com diferentes composições podem tomar diferentes tempos para atingir temperaturas estáveis, uma vez que as partículas inorgânicas e as resinas orgânicas funcionam como isolantes térmicos. Mais ainda, o método de aquecimento utilizado em vários estudos também pode ser responsável pelas diferenças encontradas na literatura.

Apesar dos achados relevantes encontrados neste estudo, a pesquisa apresenta limitações. O uso de uma única marca comercial de resina foi necessária para controle de variáveis, porém impede a extrapolação dos resultados encontrados para outras marcas.

Conclusão

Considerando as limitações do presente estudo, concluiu se que o pré-aquecimento do material, influenciou nas propriedades de solubilidade, mas não da sorção. A hipótese nula testada para a sorção foi aceita e para a solubilidade rejeitada.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio da UNIOESTE por possibilitar o estudo experimental e disponibilizar o programa de iniciação científica.

Referências

Castro, F. L., B. B. Campos, K. F. Bruno & R. V. Reges. (2013). Temperature and curing time affect composite sorption and solubility. J Appl Oral Sci, 21, 157-62.

Da Costa, J. B., T. J. Hilton & E. J. Swift, Jr. (2011). Critical appraisal: preheating composites. J Esthet Restor Dent, 23, 269-75.

Daronch, M., F. A. Rueggeberg, M. F. De Goes & R. Giudici. (2006). Polymerization kinetics of pre-heated composite. J Dent Res, 85, 38-43.

Daronch, M., F. A. Rueggeberg, L. Moss & M. F. De Goes. (2006). Clinically relevant issues related to preheating composites. J Esthet Restor Dent, 18, 340-50; discussion 351.

Mello, M. M., F. L. Castro & R. V. Reges. (2013). Influência do pré-aquecimento e do croma da resina composta em suas propriedades de sorção e solubilidade. Rev. Bras. Pesq. Saúde, 15, 89-96.

Mundim, F. M., F. Garcia Lda, D. R. Cruvinel, F. A. Lima, L. Bachmann & C. Pires-De-Souza Fde. (2011). Color stability, opacity and degree of conversion of pre-heated composites. J Dent, 39 Suppl 1, e25-9.